# Załącznik nr 3
# Protokół z kontroli jakości badań mammograficznych realizowanej w ramach „Koordynacji i monitorowania jakości profilaktyki raka piersi”
# przez Centralny Ośrodek Koordynujący
Użytkownik / (nazwa i adres)

Mammograf
Typ systemu	analogowy
Rodzaj pracowni	stacjonarna / mobilna
Producent
Model lub typ
Rok produkcji
Rok rozpoczęcia eksploatacji
Nr seryjny aparatu
Nr seryjny lampy

Data kontroli

Osoba przeprowadzająca kontrolę
Imię i nazwisko	Numer upoważnienia Ministra Zdrowia

Przedstawiciel/przedstawiciele świadczeniodawcy uczestniczący w kontroli
Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe

# Ocena realizacji testów kontroli jakości
## 1. Testy specjalistyczne
Data wykonania testów specjalistycznych

Uwagi dotyczące testów specjalistycznych oraz reagowania na ich wyniki

	Akceptacja
	tak	nie
Pracownia posiada aktualny protokół z testów specjalistycznych

Ocena wyników testów specjalistycznych i reakcji na nie*)
Prawidłowe wyniki wszystkich testów specjalistycznych
Wyniki nieprawidłowe, podjęto odpowiednie działania korygujące
Wyniki nieprawidłowe, nie podjęto odpowiednich działań korygujących

Testy specjalistyczne powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów przekraczają wartości graniczne.
*) Wypełnić, jeśli pracownia przedstawiła aktualny protokół z testów specjalistycznych
## 2. Testy podstawowe
Test	wykonywany prawidłowo i regularnie	wykonywany nieregularnie i/lub nieprawidłowo	nie wykonywany
Stałość ekspozycji (w każdym dniu pracy mammografu)
Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia (raz na tydzień)
Rozdzielczość wysokokontrastowa, progowy kontrast (raz na tydzień)
Siła kompresji (6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych)
Przyleganie ekranu wzmacniającego do filmu, szczelność kaset (raz na 6 miesięcy)
Pomieszczenie ciemni (raz na 6 miesięcy)
Gęstość minimalna, wskaźnik światłoczułości, wskaźnik kontrastowości, temperatura wywoływacza (w każdym dniu pracy wywoływarki)
Warunki oceny zdjęć mammograficznych (w każdym dniu stosowania negatoskopu)

## 3. Protokół optymalizacji obróbki fotochemicznej
	Akceptacja
	tak	nie
Pracownia posiada aktualny protokół optymalizacji

Uwagi dotyczące prowadzenia testów podstawowych oraz reagowania na ich wyniki

Testy podstawowe powinny być prowadzone w zakresie i z częstością określonymi w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z późn. zmianami (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884). Niedopuszczalne jest stosowanie urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych, gdy uzyskane wyniki testów przekraczają wartości graniczne.

Uwagi na temat stanu technicznego aparatu i akcesoriów

# Ocena wybranych parametrów aparatury mammograficznej

Warunki ekspozycji klinicznej:	Tryb pracy, zaczernienie
Dla formatu filmu 18 cm x 24 cm
Dla formatu filmu 24 cm x 30 cm
Przedstawiciel użytkownika obsługujący aparat podczas kontroli

## 1. Geometria wiązki promieniowania X
Format filmu: 18 cm × 24 cm
Tryb pracy
Wysokie napięcie	[kV]
Obciążenie prądowo‑czasowe	[mAs]

Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi filmu
od strony klatki piersiowej	[mm]		wew. filmu / na zew. filmu
od lewej strony	[mm]		wew. filmu / na zew. filmu
od prawej strony	[mm]		wew. filmu / na zew. filmu

Położenie krawędzi stolika względem krawędzi filmu
od strony klatki piersiowej	[mm]		na zew. filmu

Pole promieniowania X powinno pokrywać cały film. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź filmu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Odległość między krawędzią rejestratora obrazu a krawędzią stolika znajdującą się od strony ściany klatki piersiowej wynosi maksymalnie 5 mm.
Format filmu: 24 cm × 30 cm
Tryb pracy
Wysokie napięcie	[kV]
Obciążenie prądowo‑czasowe	[mAs]

Położenie krawędzi pola promieniowania X względem krawędzi filmu
od strony klatki piersiowej	[mm]		wew. filmu / na zew. filmu
od lewej strony	[mm]		wew. filmu / na zew. filmu
od prawej strony	[mm]		wew. filmu / na zew. filmu

Położenie krawędzi stolika względem krawędzi filmu
od strony klatki piersiowej	[mm]		na zew. filmu

Pole promieniowania X powinno pokrywać cały film. Pole promieniowania X może wykraczać poza krawędź filmu o nie więcej niż 5 mm z każdej strony. Odległość między krawędzią rejestratora obrazu a krawędzią stolika znajdującą się od strony ściany klatki piersiowej wynosi maksymalnie 5 mm.

## 2. Kompresja piersi
Płytka uciskowa: mała
### a) Maksymalna siła kompresji *
Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu	[kg]
Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji po 30 sekundach	[kg]
Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach	[kg]

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg. Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.
### * pomiaru dokonać przy użyciu miernika użytkownika lub wypełnić na podstawie testów specjalistycznych o ile to możliwe
### b) Ustawienie płytki uciskowej
Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki)
z lewej strony [cm]	z prawej strony [cm]	różnica między lewą i prawą stroną [cm]

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.
Płytka uciskowa: duża
### a) Maksymalna siła kompresji *
Nominalna (odczytana) wartość siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji zmierzona po uciśnięciu	[kg]
Różnica między nominalną a zmierzoną wartością siły kompresji	[kg]
Wartość siły kompresji po 30 sekundach	[kg]
Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną po uciśnięciu i po 30 sekundach	[kg]

Maksymalna wartość siły kompresji powinna zawierać się w granicach 13 kg ÷ 20 kg. Różnica między nominalną (odczytaną) a zmierzoną wartością siły kompresji nie powinna przekraczać 2 kg. Różnica między wartością siły kompresji zmierzoną bezpośrednio po uciśnięciu i po 30 sekundach nie powinna przekraczać 2 kg.
### * pomiaru dokonać przy użyciu miernika użytkownika lub wypełnić na podstawie testów specjalistycznych o ile to możliwe
### b) Ustawienie płytki uciskowej
Położenie płytki uciskowej nad stolikiem (pełna kompresja, symetryczne podparcie płytki)
z lewej strony [cm]	z prawej strony [cm]	różnica między lewą i prawą stroną [cm]

Dla symetrycznego podparcia płytki uciskowej różnica w położeniu płytki uciskowej nad stolikiem pomiędzy lewą i prawą stroną płytki nie powinna być większa niż 0,5 cm.

## 3. Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia *
Stolik: mały
Gęstość optyczna	Wartość odniesienia: Dod
	Wartość minimalna: Dmin
	Wartość maksymalna: Dmax
Różnice od wartości odniesienia	Dod - Dmin
	Dmax - Dod

Dla obrazu fantomu (4,5 cm PMMA) wykonanego w warunkach klinicznych gęstość optyczna w punkcie referencyjnym (zwana dalej „wartością odniesienia”) powinna zawierać się w przedziale 1,4 ÷ 1,9. Wszystkie wartości gęstości optycznej nie powinny różnić się od wartości odniesienia o więcej niż 0,15.
Stolik: duży
Gęstość optyczna	Wartość odniesienia: Dod
	Wartość minimalna: Dmin
	Wartość maksymalna: Dmax
Różnice od wartości odniesienia	Dod - Dmin
	Dmax - Dod

### * wypełnić na podstawie testów specjalistycznych o ile to możliwe
Dla obrazu fantomu (4,5 cm PMMA) wykonanego w warunkach klinicznych gęstość optyczna w punkcie referencyjnym (zwana dalej „wartością odniesienia”) powinna zawierać się w przedziale 1,4 ÷ 1,9. Wszystkie wartości gęstości optycznej nie powinny różnić się od wartości odniesienia o więcej niż 0,15.
## 4. Średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej.*
Grubość fantomu PMMA [cm]	Średnia dawka gruczołowa [mGy]
2
4.5
7

Średnia dawka gruczołowa wyznaczona dla ekspozycji klinicznej fantomu PMMA o grubości 2 cm wynosi maksymalnie 1 mGy, dla grubości 4.5 cm maksymalnie 2.5 mGy, a dla grubości 7 cm maksymalnie 6.5 mGy.
### * wypełnić na podstawie testów specjalistycznych o ile to możliwe
## 5. Warunki oglądania mammogramów
### a) Wyposażenie negatoskopu w żaluzje
Nazwa i typ negatoskopu	Wyposażenie w żaluzje
	żaluzje	maskownice innego typu	brak
	żaluzje	maskownice innego typu	brak

Negatoskop powinien być wyposażony w żaluzje lub innego typu maskownice.
### b) Ocena wizualna powierzchni negatoskopu
Nazwa i typ negatoskopu	Uwagi

Powierzchnia negatoskopu nie powinna być brudna ani zarysowana.
## Uwagi dotyczące wyników oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej oraz poprawności realizacji testów kontroli jakości

# Kryteria formułowania oceny końcowej

Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” jest formułowana przez osoby przeprowadzające kontrolę na podstawie wyników oceny realizacji testów specjalistycznych i podstawowych oraz oceny wybranych parametrów aparatury mammograficznej. Nieprawidłowości w dowolnym z ocenianych obszarów oznaczają niespełnienie wymogów prawa i mogą stanowić podstawę do sformułowania negatywnej oceny końcowej.

Na mocy decyzji Centralnego Ośrodka Koordynującego w procesie formułowania oceny końcowej należy przywiązywać szczególną uwagę do wystąpienia dowolnego z wymienionych poniżej warunków:

- brak protokołu z testów specjalistycznych (nie starszego niż rok);
- brak działań korygujących w przypadku negatywnych wyników testów specjalistycznych;
- całkowity brak wykonywania co najmniej jednego z testów podstawowych;
- brak działań korygujących w przypadku powtarzających się negatywnych wyników testów podstawowych;
- pole promieniowania wykraczające poza obszar detektora o ponad 5 mm od strony klatki piersiowej;
- zbyt wysoka średnia dawka gruczołowa dla ekspozycji klinicznej;
- brak ewentualnych działań korygujących po kontroli w 2017r.
# Końcowa ocena wykonywania badań mammograficznych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”

Z przeprowadzonej kontroli wynika, że pracownia mammograficzna
w …........ realizuje badania kobiet wykonywane z wykorzystaniem aparatu [producent, model/typ] o numerze seryjnym [nr seryjny] w ramach „Programu profilaktyki raka piersi” w sposób prawidłowy / nieprawidłowy*) w zakresie ocenianych parametrów.

Kopia niniejszego Protokołu zostaje przekazana do odpowiedniego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i Centralnego Ośrodka Koordynującego.

        Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę

### * niewłaściwe skreślić